包2

| 动态心电图仪 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表（datasheet）及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 提供所投产品医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 5 | 所有项目必须满足现今主流设备的需求，并能根据实际情况以及用户的要求进行及时做出硬件上的调整并负责做好相应设备的安装 | 具备 |
| 6 | 满足安装场地要求 | 具备 |
| 7 | 数量 | 20 台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| 1 | 导联体系：wilson体系、10电极 | 具备 |
| #2 | 设备支持4G/5G、蓝牙、WIFI通讯功能，并可通过蓝牙连接血压、血氧、心梗三项等检测设备，支持24小时远程即时、实时传输，并且满足即时全波形连续不间断发送，时间≤25s | 具备 |
| 3 | 导联：同步十二导联，Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、、aVR、aVL、aVF、V1、V2、V3、V4、V5、V6 | 具备 |
| 4 | 采样精度：16Bit | 具备 |
| 5 | 采样率：500点（最大支持8000点） | 具备 |
| 6 | 标准灵敏度：10mm/mV±5% | 具备 |
| 7 | 噪声电平≤30μV | 具备 |
| 8 | 共模抑制比≥80dB | 具备 |
| 9 | 低频特性：时间常数≥3.2s | 具备 |
| 10 | 扫描速度：25mm/s±5% | 具备 |
| 11 | 耐极化电压：±300mV的直流极化电压，灵敏度变化≤±10% | 具备 |
| 12 | 最小检测信号：50 μV p-p | 具备 |
| 13 | 产品安全类型：内部电源CF型应用部分 | 具备 |
| 14 | 输入阻抗≥2.5 MΩ | 具备 |
| 15 | 幅频特性：0.05Hz-100Hz | 具备 |
| 16 | 输入方式：浮地 | 具备 |
| 17 | 监护时长≥24小时 | 具备 |
| #18 | 满足7×24小时连续不间断工作，换电过程不得导致监测中断或数据丢失 | 具备 |
| 19 | 电容屏尺寸≥4寸，分辨率≥480×800 | 具备 |
| #20 | 屏幕显示：设备屏幕支持12导同步波形显示 | 具备 |
| 21 | 数据接口：USB | 具备 |
| 22 | 存储容量≥24小时×7天 | 具备 |
| 23 | 报警类型：导联脱落、心律异常、电量检测报警、网络信号中断等 | 具备 |
| 24 | 波形通道配置：1-12道可配置 | 具备 |
| 25 | 断点续传：心电数据支持断点续传 | 具备 |
| 26 | 时间同步：自动时间校准 | 具备 |
| 27 | 数据导出：同步线导出、SD卡通过读卡器导出 | 具备 |
| 28 | 存储≥2GB | 具备 |
| 29 | 心率测量范围：30-300bpm，精度≤输入心率的±10%或5bpm中较大者 | 具备 |
| #30 | 报警功能：心率失常报警上限范围：≥100bpm，下限范围：≤50bpm，上下限可调整 | 具备 |
| 31 | 报警启动时间≤10s | 具备 |
| 32 | 一键发送求助信息 | 具备 |
| 33 | 手动发送：手动触发发送当前片段数据 | 具备 |
| 34 | 冻结波形：冻结当前屏幕显示的波形 | 具备 |
| 35 | 导联选择：选择屏幕显示的导联，支持“肢导”和“胸导”快速选择，或者选择任意导联组合。 | 具备 |
| 36 | 提供配套专用试剂耗材长期供应价格（含名称、品牌、规格、型号、单价） | 具备 |
| 37 | 使用年限≥8年，提供铭牌或说明书证明 | 具备 |
| 38 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 39 | 提供设备附件及各类配件详细报价（含名称、品牌、规格型号、数量、单价) | 具备 |
| 40 | 提供质保期外原装常用损耗性配件及维修零配件优惠供应价格（含名称、品牌、规格型号、单价） | 具备 |
| 三 | 售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年，在质保期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作，并根据医院要求提供相应记录 | 具备 |
| 2 | 中标后，提供厂家保修承诺 | 具备 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录 | 具备 |
| 4 | 维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级 | 具备 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内 | 具备 |